附件1

中山市板芙医院关于采购“恒温干燥柜”

等8项设备参数要求及评分标准

- 一、恒温干燥柜

| 序号 | 招标文件采购需求的具体内容 |
| --- | --- |
| 一 | 技术参数 |
| 1 | 设备用途：用于对手术器械、玻璃器皿、麻醉和呼吸管路、湿化瓶、各类常规器械等的干燥 |
| 2 | ▲有效容积：≥500L |
| 3 | 内腔高度：≥135cm |
| 4 | ▲柜体材料：内装SUS 304不锈钢板,外装冷轧钢喷塑 |
| 5 | 搁架层数：≥6层 |
| 6 | 单层搁架承重：≥15Kg |
| 7 | ▲吹风速率：≥8M/S，需要提供省级以上第三方检测报告 |
| 8 | 换气量：≥100L/min |
| 9 | 专用麻醉和呼吸导管挂钩架：≥3对 |
| 10 | 不锈钢接水盘：具备 |
| 11 | ▲空气过滤器：具备中效过滤器；腔体内的空气洁净度需要符合规范要求，需要提供省级以上第三方检测报告 |
| 12 | 操作面板：人机交互需选用7寸以上彩色触摸屏+可编程PLC处理器，中文界面，操作方式为触控 |
| 13 | ▲送风循环方式：采用大型不锈钢离心风叶。顶部吸风，侧面出风，需提供结构原理图及实物照片证明材料 |
| 14 | 干燥温度：室温+10℃~90℃连续可调 |
| 15 | 干燥时间：0-999min连续可调 |
| 16 | 升温时间：干燥柜从25℃升温至90℃所用时间≤15min |
| 17 | ▲温度波动：≤±1℃，温度均匀度：≤2.5%（90℃≤±2.25℃），需要提供省级以上第三方检测报告 |
| 18 | ▲温度均匀度：≤2.5%（90℃≤±2.25℃） |
| 19 | ▲温度稳定度：90℃恒温24h,温度稳定度≤2℃ |
| 20 | ▲加热方式：电加热，≥6套PTC，提供实物照片证明材料 |
| 21 | ▲安全装置：具有温度过升报警、漏电保护器等安全装置 |
| 22 | 提醒功能：设备干燥结束后，具备结束提醒功能 |
| 23 | 柜门要求：单开门，玻璃门视窗,门把手具备安全锁扣 |
| 24 | 电源功率：AC380V，整机功率≤6.5kw |
| 25 | 质保期：2年 |
| 二 | 其他商务要求 |
| 1 | 合同履行期限：自签订合同之日起30个日历日内完成整个采购包供货、安装调试、合格通过验收并交付医院正常使用 |
| 2 | 标的提供的地点：中山市板芙医院 |
| 3 | 付款方式： 完成供货并通过验收后支付至合同金额的95%，从验收合格之日起，质保期结束后支付至合同金额的100% |

- 二、乳房病灶旋切式活检系统

| 序号 | 招标文件采购需求的具体内容 |
| --- | --- |
| 一 | 技术参数 |
| 1 | 设备用途：用于获取异常的乳腺组织。适用于乳腺组织影像学异常的患者，通过微创方式完全或者部分切除，进行活检取样时使用 |
| 2 | 触摸屏：15寸触摸屏 |
| 3 | ▲真空负压：桶内保持50kPa-100kPa真空负压，取样时可确保切割槽处持续稳定的真空负压抽吸 |
| 4 | 切割功能： |
| 4.1 | 全样、半样、3/4刀槽开口功能选择：可根据病灶大小及位置调节切割槽长度，实现全样操作或半样操作 |
| 4.2 | 正常组织、高密度组织选择：对于钙化或质地坚硬的组织可选择高密度组织模式进行切割 |
| 4.3 | 正常组织、高密度组织选择：对于钙化或质地坚硬的组织可选择高密度组织模式进行切割 |
| 4.4 | 可设置切割槽开口方向达到精准取样 |
| 4.5 | ▲可选择全自动切割模式，预设切割范围60度、180度、270度、360度 |
| 5 | 收集方式：全封闭自动收集样本，可对样本收集篮中的样本进行冲洗，且可随时取下收集篮观察样本质量，以避免样本污染，避免增加人工取样成本 |
| 6 | ▲术中如有出血，可进行单独的真空抽吸，或通过旋切通道后端直接注入止血剂 |
| 7 | ▲术中补充麻醉剂：通过旋切通道后端直接注入麻醉剂，活检针可自动旋转360度将药液均匀分布于术腔 |
| 8 | ▲负压可调节、可供5档负压调节功能、可根据病灶大小贴近皮肤距离调整负压安全取样 |
| 9 | 产品在操作显示窗口有废液检测栏、真空桶废液过多提示，防止漏液、污染 |
| 10 | ▲9、具有故障自诊断功能：系统出现故障时提示相应故障类型，弹窗故障排除视频演示 |
| 11 | 质保期：2年 |
| 二 | 其他商务要求 |
| 1 | 合同履行期限：自签订合同之日起30个日历日内完成整个采购包供货、安装调试、合格通过验收并交付医院正常使用 |
| 2 | 标的提供的地点：中山市板芙医院 |
| 3 | 付款方式： 完成供货并通过验收后支付至合同金额的95%，从验收合格之日起，质保期结束后支付至合同金额的100% |

- 三、动起立床

| 序号 | 招标文件采购需求的具体内容 |
| --- | --- |
| 一 | 技术参数 |
| 1 | 产品尺寸规格：190cm*64cm*51cm |
| 2 | 床面长度：≥190cm |
| 3 | 净重：≤83kg |
| 4 | 框架材质：铁框架加喷塑处理 |
| 5 | ▲动态承重：≥150kg |
| 6 | ▲电机调节时间：35-40秒 |
| 7 | ▲足部可以上下调节，调节角度：-10°到20° |
| 8 | ▲倾斜角度：-2°到85° |
| 9 | 电机：≥12000N |
| 10 | 设备可移动，配医用承压轮 |
| 11 | 电压：220V，50HZ |
| 12 | 质保期：2年 |
| 二 | 其他商务要求 |
| 1 | 合同履行期限：自签订合同之日起30个日历日内完成整个采购包供货、安装调试、合格通过验收并交付医院正常使用 |
| 2 | 标的提供的地点：中山市板芙医院 |
| 3 | 付款方式： 完成供货并通过验收后支付至合同金额的95%，从验收合格之日起，质保期结束后支付至合同金额的100% |

- 四、全自动尿液分析系统

| 序号 | 招标文件采购需求的具体内容 |
| --- | --- |
| 一 | 技术参数 |
| 1 | 检测原理：有形成分采用数字成像自动识别原理，流式及深度学习人工智能识别技术 |
| 2 | 干化学检测项目：干化学测试项目≥14项，并提供微量白蛋白与肌酐的比值参数（ACR比值）和蛋白质与肌酐比值参数（PCR） |
| 3 | 有形成分检测项目：有形成分自动识别测试项目≥25项 |
| 4 | 理学检测项目：电导率、渗透压 |
| 5 | 红细胞形态学项目：≥4项报告参数 |
| 6 | ▲干化学测试模式≥300个/每小时；有形成分测试模式≥120个/每小时；联合测试模式≥120个/每小时 |
| 7 | 智能审核：能对检测结果智能审核，自动提示异常结果样本 |
| 8 | 自动对焦：可自动校对成像系统焦距 |
| 9 | 密闭样本采样：支持密闭标本的直接采样（穿刺采样），无需人工开盖 |
| 10 | 试剂用量自动提示：自动提示试剂使用情况 |
| 11 | 样本放置位：可放置≥60个样本 |
| 12 | ▲试纸仓容量：≥500条试纸 |
| 13 | 拍图帧数：每个样本的有形成分拍图帧数达2000帧 |
| 14 | ▲原始视频：可显示并存储有形成份的真实全景图片及原始视频 |
| 15 | 样本量检测：具有液面感应功能，当测试样本量不足时有报警提示 |
| 16 | 数据存储：≥40万个结果 |
| 17 | ▲识别率：红细胞≥95%、白细胞≥95%、管型≥90%（） |
| 18 | 假阴性率：有形成分检测结果的假阴性率应≤3% |
| 二 | 其他商务要求 |
| 1 | 合同履行期限：自签订合同之日起30个日历日内完成整个采购包供货、安装调试、合格通过验收并交付医院正常使用 |
| 2 | 标的提供的地点：中山市板芙医院 |
| 3 | 付款方式： 完成供货并通过验收后支付至合同金额的95%，从验收合格之日起，质保期结束后支付至合同金额的100% |

- 五、二氧化碳分压模块

| 序号 | 招标文件采购需求的具体内容 |
| --- | --- |
| 一 | 技术参数 |
| 1 | 测量参数：应可测量呼吸末二氧化碳数值（EtCO2）、吸入二氧化碳数值(FiCO2)、一道二氧化碳波形和气道呼吸率（awRR）的测量参数 |
| 2 | ▲测量方式：主流测量方式 |
| 3 | ▲显示单位：应可提供“mmHg”、“ kPa”和“%”三种二氧化碳计量单位 |
| 4 | 呼吸末/吸入二氧化碳测量范围：不少于0.0%～19.7%（0mmHg～150mmHg），测量精度：±(0.43%+读数的8%)，精度漂移：在6小时内满足测量精度要求 |
| 5 | 呼吸末/吸入二氧化碳显示分辨率：0.1% 或1mmHg |
| 6 | ▲ 气道呼吸率测量范围：0～150 bpm，测量精度：±1bpm |
| 7 | 响应时间（上升时间）：主流CO2≤90ms |
| 二 | 其他商务要求 |
| 1 | 合同履行期限：自签订合同之日起30个日历日内完成整个采购包供货、安装调试、合格通过验收并交付医院正常使用 |
| 2 | 标的提供的地点：中山市板芙医院 |
| 3 | 付款方式： 完成供货并通过验收后支付至合同金额的95%，从验收合格之日起，质保期结束后支付至合同金额的100% |

- 六、平车（带体重计）

| 序号 | 招标文件采购需求的具体内容 |
| --- | --- |
| 一 | 技术参数 |
| 1 | 外形尺寸：1930*640*500/900mm |
| 2 | 整体结构：采用冷钢喷塑和铝合金型材组合而成 |
| 3 | 车子两侧配有PP护栏，使用时轻轻抬起，使用完毕搬下开关自动落下 |
| 4 | 车体采用中控刹车系统，配有导向轮，推起来轻便无噪音具有防缠绕功能 |
| 5 | 床垫采用环保防水布及海绵缝制而成 |
| 6 | ▲称重功能不受病床及病人体位影响 |
| 7 | ▲称重范围2KG-230KG，精确度为±1% |
| 8 | 质保期：1年 |
| 二 | 其他商务要求 |
| 1 | 合同履行期限：自签订合同之日起30个日历日内完成整个采购包供货、安装调试、合格通过验收并交付医院正常使用 |
| 2 | 标的提供的地点：中山市板芙医院 |
| 3 | 付款方式： 完成供货并通过验收后支付至合同金额的95%，从验收合格之日起，质保期结束后支付至合同金额的100% |

- 七、评分标准

各项资料所占分值及评分标准

| 评分项目 |  | 分数 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技 术 商 务 评 分 | 项目实施方案 | 20 | 优：项目完全响应并满足技术参数，得20分； 良：项目▲完全响应并满足，非▲未能完全响应并满足，得10分； 中：项目▲未能完全响应并满足，得5分； 差：未能完全提供项目技术参数，或技术参数不能符合项目要求的，得0分； （注：要求提供文件证明但未能提供时，视为未能满足响应） |
|  | 售后服务方案 | 10 | 优：售后服务方案科学、合理，操作性强，得10分； 良：售后服务方案较科学、合理，操作性较强，得7分； 中：售后服务方案操作性一般，得3分； 差：售后服务方案操作性差或方案缺失，得0分； |
|  | 同类项目业绩 | 3 | 提供同类项目的《业绩情况一览表》，合同或发票或中标通知书的复印件并加盖公章： 供应商自2021年承接的同类项目业绩，每提供一个项目业绩得1分，最多得3分； 未提供自2021年承接的同类项目业绩的，得0分； |
|  | 其他商务要求 | 7 | 能完全满足其他商务要求，得7分； 未能完全满足其他商务要求，得0分； |
| 价格 评分 | 项目报价 | 60 | 以最低总报价为基准值，价格得分=基准值÷实际报价×60 |
| 得分合计 |  |  | 100 |